Software Requirements Specification

For Vctr40G. Debugger

Version 9.0

- Общие сведения

Наименование: Программное обеспечение "Vctr40G. Debugger", далее — Отладчик.

Назначение: Отладка, верификация и диагностика аппаратных компонентов СВЧ устройств -  анализатора цепей (NA) и анализатора спектра (SA) исполнения «40» (с помощью платы Заказчика «Debug_Calibrate_Board», далее – DCB).

Объекты отладки SA: Att-PrAmp (Аттенюатор-Предусилитель), Presel (Преселектор), Converter (Конвертер), LO1/2/3 (Гетеродины 1/2/3).

Объекты отладки NA: CAL (калибраторы портов 1/2), Coup (Ответвители портов 1/2), Mix (Смесители портов 1/2), IFR/IFA/IFB (Тракты ПЧ), S-synth (Синтезатор-источник), L-synth (Синтезатор-гетеродин).

- Функциональные требования

Отладчик должен:

  - Обеспечивать USB FS HOST интерфейс в режиме Virtual COM-port с DCB (USB Device STM32F427IGT6, далее – STM).

  - Передавать на DCB команды управления объектами устройств SA и NA: управление осуществляется путем передачи/приема двухбайтных команд на/от STM. Передача начинается с младшего байта. Структура команды:

- Вид команды (1 бит, старший бит) – Код устройства (1 бит) – Код объекта (6 бит) – Код состояния объекта (8 бит)

  - Отображать в GUI (графическом интерфейсе) состояние объектов управления.

  - При включении диагностировать подключение DCB к компьютеру, запрашивать начальное состояние устройств через DCB и отображать результат на экране.

- Окно Отладчика (GUI)

  - Окно Отладчика должно иметь две вкладки с именами «NA» и «SA». На вкладках устанавливаются управляющие элементы согласно таблицы 1.

Таблица 1.

| № ком. | Управляющие элементы группы | Общий заголовок группы |
| --- | --- | --- |
| NA |  |  |
|  | Выпадающий список с именами: «Through», «Match», «Open», «Short». Радиокнопки «NA» и «Port1». | «CAL1» |
|  | Выпадающий список с именами: «Through», «Match», «Open», «Short». Радиокнопки «NA» и «Port2». | «CAL2» |
|  | Выпадающий список с именами: «Coup1(40G)», «Coup2(20G)», «Coup3(4G)», «Coup4(1G)». | «Refl» |
|  | Выпадающий список с именами: «Pass», «10G», «40G», «4G». Checkbox-ы: «Mix1_En», «Mix2_En», «Mix3_En» и «Mix4_En» | «Mix» |
|  | Checkbox-ы: «Bypass_En», «9M_En (LPF 15M/9M)», «BPF10.7M_En (BPF 450k/10.7M) и «Amp» | «IF» |
|  | Выпадающий список с именами: «Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB»1) | «IF Att» |
|  | Выпадающий список с именами: «Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB» 1) | «S-synth Att» |
|  | Выпадающий список с именами: «Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB» 1) | «S-Vernier» |
|  | Группа радиокнопок: «10G», «0.1G» и «40G» | «L-synth» |
|  | Группа радиокнопок: «10G», «0.1G» и «40G» | «S-synth» |
|  | Радиокнопки «NAin», «CAL1». | «Port1» |
|  | Радиокнопки «NAin», «SAin», «CAL2». | «Port2» |
|  | Checkbox-ы «CalSignal->SA» и «NA_En». | «CalSignal» |
|  | Группа радиокнопок: «Signal ON», «Signal OFF», «Auto modulation». | «Pulse MOD» |
|  | Кнопка «NA Digital Dynamic Test». Кнопка с «залипанием» (фиксацией состояния): нажата – кнопка становится «зеленой» и все остальные группы вкладки неактивны, отжата – состояние вкладки восстанавливается. | «NA Test» |
|  | Checkbox-ы: «L_10-40G_En», «L_Sth_RFOUT_En», «L_Sth_En», «S_10-40G_En », «S_Sth_RFOUT», «S_Sth_En» | «En: L, S» |
|  | Выпадающий список с именами: «Ldiv_10G/1», «Ldiv_10G/2», «Ldiv_10G/4», «Ldiv_10G/8» | «Ldiv 10G» |
|  | Выпадающий список с именами: «Sdiv_10G/1», «Sdiv_10G/2», «Sdiv_10G/4», «Sdiv_10G/8» | «Sdiv 10G» |
|  | Checkbox-ы: «L_Sth_10/40G», «L_Sth_SA/NA», «S_10/40G», «S_50/Port1», «S_50/Port2» | «L&S» |
|  | Выпадающий список с именами: «8*100M», «20*100M», «100*100M»4) | «S RFout» |
|  | Выпадающий список с именами: «8*100M», «20*100M», «100*100M»4) | «L RFout» |
| SA |  |  |
|  | Выпадающий список с именами: «Bypass», «PrAmp_40G», «PrAmp_60M», «PrAtt». Checkbox-ы «PrA40G_En» и «PrA60M_En» | «PrAtt- PrAmp-Bypass» |
|  | Выпадающий список с именами: «Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB» 1) | «PrAtt» |
|  | Выпадающий список с именами: «CF01», «CF02» ... «CF17» | «Preselector. CF Select» |
|  | Checkbox-ы: «CF01_En», «CF02_En»…. «CF08_En» | «Preselector. CF01-CF08 En» |
|  | Checkbox-ы: «CF09_En», «CF10_En»…. «CF16_En» | «Preselector. CF09-CF16 En» |
|  | Checkbox-ы: «CF17_En», «Mix1.1_En», «Mix1.2_En», «Mix2.1_En», «IF3_En» и «IF2_En» | «En: CF17, Mix, IF2, IF3» |
|  | Радиокнопки «Mix1.1» и «Mix1.2». | «Mix1» |
|  | Радиокнопки «Mix2.1» и «Mix2.2». Радиокнопки «IF1->Mix2.1» и «Ps_MBout->Mix2.1» | «Mix2» |
|  | Выпадающий список с именами: «3.14G», «IF1 Det», «8.86G», «4.86G». | «IF1» |
|  | Выпадающий список с именами: «862M», резерв,2) «412M», «487M» | «IF2» |
|  | Группа радиокнопок: «37.5M», «DC». | «IF3» |
|  | Выпадающий список с именами: «Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB» 3) | «AttIF2» |
|  | Выпадающий список с именами: «Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB» 3) | «AttIF3» |
|  | Выпадающий список с именами: «Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB» 3) | «AttDC» |
|  | Радиокнопки «900М» и «450М» | «LO3» |
|  | Радиокнопки «8G» и «4G» | «LO2» |
|  | Радиокнопки «1xLO1» и «4xLO1». | «LO1» |
|  | Группа радиокнопок: «IF3 -> SA/TP», «IF2 -> SA/TPt», «IF2/3 -> TP». | «SAout» |
|  | Кнопка «SA Digital Dynamic Test». Кнопка с «залипанием» (фиксацией состояния): нажата – кнопка становится «зеленой» и все остальные группы вкладки неактивны, отжата – состояние вкладки восстанавливается. | «SA Test» |
|  | Checkbox-ы: «F412_En», «F487_En», «F862_En », «F40M», «F40M_En», «LO2_En», «LO3_En», «LO1_En» | «En: IF2filters, F40M, LO1/2/3» |
|  | Checkbox-ы: «DetLO2_En», «DetLO3_En», «DetF1_En» | «En: Det» |
|  | Выпадающий список с именами: «8*100M», «20*100M», «100*100M»4) | «LO RFout» |

Примечание.

- – Выпадающий список с тремя значениями аттенюатора («Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB») рекомендуется заменить на ползунок (TrackBar). Переменная (DATA) – шести битовое число. Отображаемое ползунком значение - DATA/2, формат десятичный. Например, DATA = 11 0001b = 49 --> Отображается: 24.5 (= DATA/2).

- – «Резерв» означает, что код зарезервирован (не используется) и в выпадающем списке его нет

- - Выпадающий список с тремя значениями аттенюатора («Att_0dB», «Att_10dB», «Att_MAXdB») рекомендуется заменить на ползунок (TrackBar). Переменная (DATA) – семи битовое число. Отображаемое ползунком значение - DATA/4, формат десятичный. Например, DATA = 11 0001b = 49 --> Отображается: 12.25 (= DATA/4).

- - Выпадающий список с тремя значениями частоты рекомендуется заменить на ползунок (Track Bar). Переменная (DATA) – восьми битовое число от 8 до 128. Отображаемое ползунком значение – DATA*100, формат десятичный. Например, DATA = 11 0001b = 49 --> Отображается: 4900 (= DATA*100).

  - По нажатию радиокнопки, смены состояния Checkbox, выбору из выпадающего списка должен вызываться обработчик события. Обработчик посылает соответствующую команду управления на DCB плату через Virtual COM-port.

  - Формат команд управления описан в таблице 2. Коды команд представлены в бинарном виде. Буквами a, b, c указаны биты кода, их значение «0» или «1» определяет состояние объекта.

  - Протокол обмена Отладчик-Устройство (USB HOST – USB Device).

- Запись в Device: HOST передает 2-х байтную команду записи (1xxx xxxx xxxx xxxx), см. таблицу 2.

- Чтение из Device: HOST запрашивает состояние объекта - передает один старший байт команды чтения (0xxx xxxx) объекта, в ответ Device возвращает 2-х байтную команду чтения объекта с указанием состояний объекта во втором байте.

  - Приложение при запуске должно определять список активных Virtual COM-port в ОС и позволять Пользователю выбрать один из них. Правильность выбора лежит на Пользователе
Таблица 2.

| № ко м. | Вид команды, 1 бит |  | Код устройства, 1 бит |  | Код объекта, 6 бит |  | Код состояния объекта, 8 бит |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Старший (первый) байт команды |  |  |  |  |  | Младший (второй) байт команды |  |  |  |  |
| NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | чтение из USB Device | 0 | NA | 000001 | CAL1 | 00000 b aa | aa: 00 | Through | b: 0 | NA |
|  | 1 | запись в USB Device |  |  |  |  |  | 01 | Match | 1 | Port1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Open |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Short |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000010 | CAL2 | 00000 b aa | aa: 00 | Through | b: 0 | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | Match | 1 | Port2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Open |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Short |  |  |
|  | Пример. Запись в CAL2 - Port2 и Match Старший байт: 10000010. Младший байт: 00000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000010 | CAL2 | 00000 0 01 | Port2 Match |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000011 | Refl | 000000 aa | aa: 00 | Coup1(40G) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | Coup2(20G) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Coup3(4G) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Coup4(1G) |  |  |
|  | Пример. Запись в Refl - Coup4(1G). Старший байт: 10000011. Младший байт: 00000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000011 | Refl | 000000 00 | Coup4(1G) |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000100 | Mix | 00 bbbb aa | aa: 00 | Pass | bbbb: xxx1 | Mix1_En |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 10G | xx1x | Mix2_En |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40G | x1xx | Mix3_En |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 4G | 1xxx | Mix4_En |
|  | Пример. Запись в Mix – 40G. Старший байт: 10000100. Младший байт: 00010011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000100 | Mix | 00 0100 11 | Coup1(40G) Mix3_En |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000101 | IF | 0000 d c b a | d: | Amp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c: | BPF10.7M_En | (BPF 450k/10.7M) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: | 9M_En | (LPF 15M/9M) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a: | Bypass_En |  |  |
|  | Пример. Запись в IF – Amp_ON, BPF10.7M_ON, LPF15M_ON и Bypass_OFF Старший байт: 10000101. Младший байт: 00001100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000101 | IF | 0000 1 1 0 0 | Amp_ ON BPF10.7M_ON LPF15M_ ON Bypass_OFF |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000110 | IF Att | 00 aaaaaa | aaaaaa: 000000 | Att_0dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 010100 | Att_10dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111111 | Att_MAXdB |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 000111 | S-synth Att | 00 aaaaaa | aaaaaa: 000000 | Att_0dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 010100 | Att_10dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111111 | Att_MAXdB |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001000 | S-Vernier | 00 aaaaaa | aaaaaa: 000000 | Att_0dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 010100 | Att_10dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111111 | Att_MAXdB |  |  |
|  | Пример. Запись в S-Vernier – Att_10dB Старший байт: 10001000. Младший байт: 00010100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001000 | S-Vernier | 00010100 | S-Vernier Att_10dB |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001001 | L-synth | 0000 00 aa | aa: 00 | 10G |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 0.1G |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40G |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001010 | S-synth | 0000 00 aa | aa: 00 | 10G |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 0.1G |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40G |  |  |
|  | Пример. Запись в S-synth – 0.1G Старший байт: 10001010. Младший байт: 00000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001010 | S-synth | 0000 00 01 | S-synth 0.1G |  |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001011 | Port1 | 0000 000 a | a: 0 | NAin |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | CAL1 |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001100 | Port2 | 0000 00 aa | aa: 00 | NAin |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | SAin |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | CAL2 |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001101 |  | 0000 00 b a | b: 0/1 | NA_En: OFF/ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a: 0/1 | CalSignal->SA: OFF/ON |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001110 | Pulse MOD | 0000 00 aa | aa: 00 | signal ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | signal OFF |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Auto modulation |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 001111 | NA Test | 0000 000 a | a: 0 | Test: OFF | NA Digital Dynamic Test |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Test: ON |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 010000 | L&S_En | 00 fe dcba | a: 0/1 | L_10-40G_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | L_Sth_RFOUT_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c: 0/1 | L_Sth_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d: 0/1 | S_10-40G_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | e: 0/1 | S_Sth_RFOUT_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f: 0/1 | S_Sth_En: OFF/ ON |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 010001 | Ldiv_10G | 00000 aaa | aaa: 000 | Ldiv_10G/1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 001 | Ldiv_10G/2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 011 | Ldiv_10G/4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | Ldiv_10G/8 |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 010010 | Sdiv_10G | 00000 aaa | aaa: 000 | Sdiv_10G/1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 001 | Sdiv_10G/2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 011 | Sdiv_10G/4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | Sdiv_10G/8 |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 010011 | L&S | 000 e dcba | a: 0/1 | L_Sth: 10G / 40G |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | L_Sth: SA / NA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c: 0/1 | S_Sth: 10G / 40G |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d: 0/1 | S: 50 / Port1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | e: 0/1 | S: 50 / Port2 |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 010100 | SRFout | aaaa aaaa | 00001000 | 800 MHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 00010100 | 2.0 GHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01100100 | 10.0 GHz |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | NA | 010101 | LRFout | aaaaaaaa | 00001000 | 800 MHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 00010100 | 2.0 GHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01100100 | 10.0 GHz |  |  |
| SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | чтение из USB Device | 1 | SA | 000001 | PrAtt-PrAmp | 0000 c b aa | aa: 00 | Bypass | b: 0 | PrA40G_En: OFF |
|  | 1 | запись в USB Device |  |  |  |  |  | 01 | PrAmp_40G | 1 | PrA40G_En: ON |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | PrAmp_60M | c: 0 | PrA60M_En: OFF |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | PrAtt | 1 | PrA60M_En: ON |
|  | Пример. Запись в PrAtt-PrAmp – PrAmp_60M, PrA40G_En: OFF и PrA60M_En: ON Старший байт: 11000001. Младший байт: 00001010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000001 | PrAtt-PrAmp | 0000 1 0 10 | PrAmp_60M Enable: ON |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000010 | PrAtt | 00 000000 | Att_0dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 010100 | Att_10dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 111111 | Att_MAXdB |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000011 | PrslCFsw | 00 b aaaaa | aaaaa: 00000 | CF01 | b: 0 | CF17_En: OFF |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 00001 | CF02 | 1 | CF17_En: ON |
|  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx | CFxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | CF17 5 младших бит кода определяют номер канального фильтра |  |  |
|  | Пример. Запись в Presel – CF12 Старший байт: 11000011. Младший байт: 00000011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000011 | Att-PrAmp | 00 0 01011 | CF12 Select CF17_En: OFF |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000100 | PrslCFEn1 | hgfe dcba | a: 0/1 | CF01_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | CF02_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …. | CFxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | h: 0/1 | CF08_En: OFF/ ON |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000101 | PrslCFEn2 | hgfe dcba | a: 0/1 | CF09_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | CF10_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …. | CFxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | h: 0/1 | CF16_En: OFF/ ON |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000111 | CF17MixEn | 00fe dcba | a: 0/1 | CF17_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | Mix11_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c: 0/1 | Mix12_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d: 0/1 | Mix21_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | e: 0/1 | IF3_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f: 0/1 | IF2_En: OFF/ ON |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 000111 | Mix1 | 0000000 0 | Mix1.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0000000 1 | Mix1.2 |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001000 | Mix2 | 000000 b a | a: 0/1 | Mix2.1 / Mix2.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | «IF1->Mix2.1» / «Ps_MBout->Mix2.1» |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001001 | IF1 | 000000 00 | 3.14G |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 01 | IF1 Det |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 10 | 8.86G |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 11 | 4.86G |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001010 | IF2 | 000000 00 | 862M |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 01 | резерв |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 10 | 412M |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 11 | 487M |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001011 | IF3 | 0000000 0 | 37.5M |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0000000 1 | DC |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001100 | AttIF2 | 0 0000000 | Att_0dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 0010100 | Att_10dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 1111111 | Att_MAXdB |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001101 | AttIF3 | 0 0000000 | Att_0dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 0010100 | Att_10dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 1111111 | Att_MAXdB |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001110 | AttDC | 0 0000000 | Att_0dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 0010100 | Att_10dB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 1111111 | Att_MAXdB |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 001111 | LO3 | 000000 00 | 900М |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 01 | 450М |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 010000 | LO2 | 000000 00 | 8G |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 01 | 4G |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 010001 | LO1 | 000000 00 | 1xLO1 (c=0) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 000000 01 | 4xLO1 (c=1) |  |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 010010 | SAout | 00000 c b a | a: 0/1 | IF3_SOut: IF3 -> SAout / IF3 -> (Sw+TP) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | IF2_SOut: IF2 -> SAout / IF2 -> (Sw+TP) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c: 0/1 | IF2_ST: IF2 -> TPout / IF3 -> TPout |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 010011 | SA Test | 0000 000 a | a: 0 | Test: OFF | SA Digital Dynamic Test |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Test: ON |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 010100 | SA_En1 | hgfe dcba | a: 0/1 | F412_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | F487_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c: 0/1 | F862_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d: 1/0 !! | F40M: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | e: 0/1 .3 | F40M_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f: 0/1 | LO2_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | g: 0/1 | LO3_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | h: 0/1 | LO1_En: OFF/ ON |  |  |
|  | 1 | запись | 1 | SA | 010101 | SA_En2 | 0000 0cba | a: 0/1 | DetLO2_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b: 0/1 | DetLO3_En: OFF/ ON |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c: 0/1 | DetF1_En: OFF/ ON |  |  |
|  | 1 | запись | 0 | SA | 010110 | LORFout | aaaaaaaa | 00001000 | 800 MHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 00010100 | 2.0 GHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01100100 | 10.0 GHz |  |  |